
福田区卫生健康局彩色多普勒超声诊断设备批量采购


采购需求书
（征求意见）





（此版本仅为需求调查使用，最终本项目采购内容以谈判文件为准）

项目概况
本项目拟采购便携式彩色多普勒超声诊断系统（配5探头和远程诊断）及全身型彩色多普勒超声诊断仪，具体配置及要求详见采购需求。
采购需求

一、资格条件
[bookmark: _Hlk72162904]1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证书等法人证明材料扫描件，原件备查；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；
2.本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包；不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
5.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK9]8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。
9.本项目是否专门面向中小微企业采购：否。
10.①投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件；
②投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》(有效期内)扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件。
二、采购清单
（1）货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	是否接受进口
	财政预算限额（万元）

	1
	便携式彩色多普勒超声诊断系统（配5探头和远程诊断）
	4
	套
	拒绝进口
	180

	2
	全身型彩色多普勒超声诊断仪
	2
	台
	拒绝进口
	280

	合计（万元）
	460


备注：1.“是否接受进口”栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。
2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119号文和财办库〔2008〕248号文的相关规定为准。
3.本项目核心产品为：全身型彩色多普勒超声诊断仪（序号2）。

（2）★“便携式彩色多普勒超声诊断系统（配5探头和远程诊断）”具体配置清单
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	便携式彩色多普勒超声诊断系统主机
	4
	台

	2
	腹部凸阵探头 
	4
	把

	3
	心脏相控阵探头 
	4
	把

	4
	高频浅表线阵探头 
	4
	把

	5
	经阴道微凸探头 
	4
	把

	6
	血管/小儿通用探头 
	4
	把



（3）★“全身型彩色多普勒超声诊断仪”具体配置清单
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	全身彩色多普勒超声诊断系统主机
	2
	台

	2
	单晶体凸阵探头
	2
	把

	3
	线阵探头
	2
	把

	4
	单晶体相控阵探头
	2
	把

	5
	腔内探头
	2
	把

	6
	智能血管跟踪软件
	2
	套

	7
	穿刺针增强技术软件
	2
	套

	8
	血管内中膜自动测量
	2
	套

	9
	剪切波弹性成像技术
	2
	套

	10
	高清超声工作站（软件接入科室现有PACS系统及高配置电脑）
	2
	套

	11
	DDH婴儿髋关节发育不良辅助筛查系统
	2
	套

	12
	超声专用床椅
	2
	套



[bookmark: _Hlk154758948]三、技术要求
	序号
	货物名称
	技术要求
	标注

	1
	便携式彩色多普勒超声诊断系统（配5探头和远程诊断）
	1.主机系统性能

	
	
	1.1用途：用于腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它诊断。
	

	
	
	1.2≥15.3英寸超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器。
	

	
	
	1.3主机重量≤4.5kg（带电池）。
	

	
	
	1.4显示器开合角度≥165°
	

	
	
	1.5全物理键盘及轨迹球操作，非触摸板操作。
	

	
	
	1.6主机内置探头接口1个，可扩展至3个接口。
	

	
	
	1.7系统冷启动时间≤35秒。
	

	
	
	1.8具备待机功能。
	

	
	
	1.9数字波束形成器。
	

	
	
	1.10多倍信号并行处理技术。
	

	
	
	1.11数字化全程动态聚焦。
	

	
	
	1.12数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit。
	

	
	
	1.13接收方式：发射、接收通道≥1024。
	

	
	
	1.14二维灰阶成像单元。
	

	
	
	1.15谐波成像单元。
	

	
	
	1.16 M型成像单元。
	

	
	
	1.17彩色多普勒成像单元。
	

	
	
	1.18频谱多普勒成像单元。
	

	
	
	1.19组织多普勒成像。
	

	
	
	1.20高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵。
	

	
	
	1.21解剖M型成像，≥3线，360°可调。
	▲

	
	
	1.22彩色M型成像。
	

	
	
	1.23空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合。
	▲

	
	
	1.24支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式。
	

	
	
	1.25二维角度独立偏转成像，≥5级可调。
	

	
	
	1.26斑点噪音抑制，多级可调。
	

	
	
	1.27扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用
	

	
	
	1.28一键自动优化，支持B模式、M模式、彩色模式、PW模式。
	

	
	
	1.29图像放大功能，支持前端放大、后端放大。
	

	
	
	1.30一键全屏放大，≥2级可调。
	

	
	
	1.31多语言操作界面：支持中英文键盘输入。
	

	
	
	1.32穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示。
	

	
	
	1.33穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调
	

	
	
	1.34实时宽景成像，支持线阵及凸阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像。
	

	
	
	1.35组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式。
	

	
	
	1.36 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示。
	▲

	
	
	2.探头规格

	
	
	2.1超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调。
	

	
	
	2.2腹部凸阵探头，探头频率：1.5-6.0MHz。
	▲

	
	
	2.3浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz。
	▲

	
	
	2.4心脏探头，探头频率：1.5-5.5MHz。
	

	
	
	2.5腔内探头，探头频率：3.0-15.0MHz，角度≥193，扩展后220°。
	

	
	
	2.6血管/小儿通用探头，探头频率：3.0-17.0MHz。
	

	
	
	3.二维灰阶参数

	
	
	3.1最大显示深度≥38cm。
	

	
	
	3.2发射声束聚焦：聚焦区域多级可调。
	

	
	
	3.3二维增益调节范围≥250 dB。
	

	
	
	3.4动态范围≥300 dB，可视可调。
	

	
	
	3.5灰阶曲线≥12种。
	

	
	
	3.6物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示。
	

	
	
	3.7LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示。（需提供图片证明）
	▲

	
	
	3.8伪彩≥12种。
	

	
	
	3.9声功率1–100%，可视可调。
	

	
	
	4.彩色多普勒参数

	
	
	4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。
	

	
	
	4.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。
	

	
	
	4.3多普勒增益≥250 dB。
	

	
	
	4.4支持B/C双实时。
	

	
	
	4.5一键隐藏血流。
	

	
	
	4.6彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能。
	

	
	
	5.频谱多普勒参数

	
	
	5.1方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）。
	

	
	
	5.2 B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW。
	

	
	
	5.3快速角度校正功能。
	

	
	
	5.4取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm。
	

	
	
	5.5频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义设置测量参数项。
	

	
	
	6.系统通用技术规格

	
	
	6.1内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时。
	▲

	
	
	6.2主机内置HDMI视频输出接口。
	

	
	
	6.3可升降台车。
	

	
	
	6.4多功能背包（带拉杆箱功能）。
	

	
	
	6.5主机内置USB接口≥2个。
	

	
	
	7.测量和分析

	
	
	7.1基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等。
	

	
	
	7.2腹部测量软件包。
	

	
	
	7.3妇科测量软件包。
	

	
	
	7.4产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等。
	

	
	
	7.5心脏测量软件包：支持Simpson法，TEI指数，PISA等。
	

	
	
	7.6泌尿测量软件包。
	

	
	
	7.7小器官测量软件包。
	

	
	
	7.8儿科测量软件包：髋关节角度测量。
	

	
	
	7.9血管测量软件包：Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分。
	

	
	
	8.图像存储，回放和浏览

	
	
	8.1同屏一体化智能剪切板。
	

	
	
	8.2支持快速存储和浏览屏幕图像、电影。
	

	
	
	8.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置。
	

	
	
	8.4图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息。
	

	
	
	8.5主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等。
	

	
	
	9.图文工作站
	

	
	
	9.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息。
	

	
	
	9.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览。
	

	
	
	9.3支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备。
	

	
	
	9.4支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出。
	

	
	
	10.采购产品默认包含下列配置，供应商中标后须按下列配置清单提供相应配置。
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	便携式彩色多普勒超声诊断系统主机
	4
	台

	2
	腹部凸阵探头 
	4
	把

	3
	心脏相控阵探头 
	4
	把

	4
	高频浅表线阵探头 
	4
	把

	5
	经阴道微凸探头 
	4
	把

	6
	血管/小儿通用探头 
	4
	把



	★

	2
	全身型彩色多普勒超声诊断系统
	1.主机成像系统

	
	
	1.1 高分辨率液晶显示器≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。
	▲

	
	
	1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸。触摸屏可独立调节角度≥40度。
	

	
	
	1.3 触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。
	

	
	
	1.4 主机操作面板一体化耦合剂加热装置。
	

	
	
	1.5 控制面板可独立旋转和升降。
	

	
	
	1.6 探头接口≥5个，全激活、相互通用。
	

	
	
	1.7 二维灰阶成像及M型成像单元。
	

	
	
	1.8 彩色多普勒成像及彩色多普勒能量成像单元。
	

	
	
	1.9 频谱多普勒成像及连续波多普勒成像单元。
	

	
	
	1.10 支持线阵探头定量式剪切波弹性成像，不经施压放置于诊断部位即可获得剪切波弹性数值，可用于浅表器官脏器弹性分析，支持二维剪切波弹性成像图的动态显示，应包含剪切波速度，杨氏模量和剪切模量等定量参数。（需提供产品说明书或技术白皮书或产品注册资料佐证）
	

	
	
	1.11 支持腹部探头定量式剪切波弹性成像，不经施压放置于诊断部位即可获得剪切波弹性数值，可用于腹部脏器弹性分析，支持二维剪切波弹性成像图的动态显示，应包含剪切波速度，杨氏模量和剪切模量等定量参数。（需提供产品说明书或技术白皮书或产品注册资料佐证）
	▲

	
	
	1.12 支持剪切波弹性定量测量，测量报告包括中位数、四分位数，中位数与四分位数比值，平均数等数值，并可以 excel 表格直接导出，便于做弹性临床研究。（需提供产品说明书或技术白皮书或产品注册资料佐证）
	▲

	
	
	1.13 组织多普勒成像及定量分析单元。
	

	
	
	1.14 造影成像及定量分析单元。
	

	
	
	1.15 实时宽景成像单元（要求凸阵，线阵及容积探头可支持），支持彩色能量宽景，扫描速度提示，可对采集过程中的图像进行回放，宽景拼接长度不小于100cm。
	

	
	
	1.16 单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像，可对血管检查自动获取最佳偏转角度及取样容积大小，角度。
	

	
	
	1.17 图像放大：具备局部放大和全屏放大两种模式。全屏放大支持≥2种放大模式
	

	
	
	1.18 斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持。
	

	
	
	1.19 扩展成像（可支持凸阵、线阵、腔内探头）。
	

	
	
	1.20 智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。
	

	
	
	1.21 穿刺针增强技术，要求凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度。
	

	
	
	1.22 解剖M型 ≥2条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。
	

	
	
	1.23 自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。
	

	
	
	1.24 多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）。
	

	
	
	1.25 支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。
	

	
	
	2. 测量/分析和报告

	
	
	2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量。
	

	
	
	2.2 腹部测量与分析。
	

	
	
	2.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示。
	

	
	
	2.4 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标。
	

	
	
	2.5 自动NT测量。
	

	
	
	2.6 妇科测量与分析。
	

	
	
	2.7 颈动脉测量与分析。
	

	
	
	2.8 心脏测量与分析。
	

	
	
	2.9 泌尿科测量与分析。
	

	
	
	2.10 胎儿心脏测量与分析。
	

	
	
	2.11上下肢动脉，上下肢静脉测量与分析。
	

	
	
	2.12 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。
	

	
	
	2.13 血管体位图手动编辑功能，通过触摸屏手动编辑体位图，直观显示病变的位置。
	

	
	
	2.14 小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。
	▲

	
	
	3. 电影回放和数据存储

	
	
	3.1 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能。
	

	
	
	3.2 电影回放：≥1000秒。
	

	
	
	3.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键。
	

	
	
	3.4 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像。
	

	
	
	3.5 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。
	

	
	
	3.6 硬盘：≥1T硬盘支持, SSD固态硬盘≥128G。
	

	
	
	3.7 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。
	

	
	
	3.8 支持多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示。
	

	
	
	3.9 支持一键传输图片到智能手机终端或PC端。
	

	
	
	4. 连通性要求

	
	
	4.1 支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输。
	

	
	
	4.2 支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备。
	

	
	
	4.3 视频/音频输入、输出；支持ECG信号。
	

	
	
	4.4 输入接口：音频输入，ECG信号输入。
	

	
	
	4.5 输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频，AUDIO音频。
	

	
	
	4.6 ≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱。
	

	
	
	5. 系统技术参数及要求

	
	
	5.1 二维灰阶模式。
	

	
	
	5.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。
	

	
	
	5.1.2 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理。
	

	
	
	5.1.3 扫描线：每帧线密度≥512超声线。
	

	
	
	5.1.4 发射声束聚焦：发射≥8段。
	

	
	
	5.1.5 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件。
	

	
	
	5.1.6 复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像。
	

	
	
	5.1.7 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等）。
	

	
	
	5.1.8 最大显示深度:≥38cm。
	

	
	
	5.1.9 TGC: ≥8段，LGC: ≥6段。
	

	
	
	5.1.10 动态范围: ≥160。
	

	
	
	5.1.11 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db。
	

	
	
	5.1.12 伪彩图谱: ≥8种。
	

	
	
	5.1.13 最大帧率: ≥1000 帧/秒。
	

	
	
	5.1.14 成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大，帧率≥58帧/秒，凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥45帧/秒，凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥45帧/秒。
	

	
	
	5.2彩色多普勒成像。
	

	
	
	5.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。
	

	
	
	5.2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。
	

	
	
	5.2.3 取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节。
	

	
	
	5.2.4 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。
	

	
	
	5.2.5 最大帧率: ≥260 帧/秒。
	

	
	
	5.2.6 成像速度：相控阵探头，全视野，18CM深度时, 帧率≥11帧/秒，凸阵探头, 全视野，18CM深度时 , 帧率≥10帧/秒。
	

	
	
	5.3 频谱多普勒模式。
	

	
	
	5.3.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。
	

	
	
	5.3.2 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等。
	

	
	
	5.3.3 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）。
	

	
	
	5.3.4 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）。
	

	
	
	5.3.5 取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头。
	

	
	
	5.3.6 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正。
	

	
	
	5.3.7 零位移动：≥8 级。
	

	
	
	5.3.8 支持频谱自动测量。
	

	
	
	5.4 探头规格。
	

	
	
	5.4.1 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段。
	

	
	
	5.4.2 扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.3-5.7MHz，角度≥85°；腔内探头：带宽: 2.6-12.8 MHz，角度≥180°。
	

	
	
	5.4.3 穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能。
	

	
	
	5.5 应变式弹性成像。
	

	
	
	5.5.1 支持探头：浅表探头、腔内探头。
	

	
	
	5.5.2 弹性成像图谱≥5种可选。
	

	
	
	5.5.3 弹性模式具有压力操作提示图标。
	

	
	
	5.5.4 具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。
	

	
	
	5.5.5 具备肿块周边组织弹性定量分析功能。
	

	
	
	5.5.6 具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。
	

	
	
	5.6 剪切波弹性成像。
	

	
	
	5.6.1 支持探头：凸阵探头，线阵探头。
	

	
	
	5.6.2 支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像。
	

	
	
	5.6.3 实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。
	

	
	
	5.6.4 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。
	▲

	
	
	5.6.5 同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。
	

	
	
	5.6.6 支持肿块周边组织定量分析功能。
	

	
	
	5.7 TDI组织多普勒成像。
	

	
	
	5.7.1 TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图。
	

	
	
	5.7.2 TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图。
	

	
	
	5.8 盆底前盆腔自动测量：提供≥3种坐标体系，实时扫查时，同屏显示标准坐标系示意图；通过选取≤6个特征点，即可建立参考线，全自动计算并获取盆底超声检查所需的膀胱颈至耻骨联合下缘的垂直间距、膀胱颈的移动度、膀胱尿道后角、尿道倾斜角等≥5个参数。
	▲

	
	
	6. 外设和附件

	
	
	6.1 耦合剂加热器。
	

	
	
	6.2 腔内探头放置架，可左右互换。
	

	
	
	7.采购产品默认包含下列配置，供应商中标后须按下列配置清单提供相应配置。
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	全身彩色多普勒超声诊断系统主机
	2
	台

	2
	单晶体凸阵探头
	2
	把

	3
	线阵探头
	2
	把

	4
	单晶体相控阵探头
	2
	把

	5
	腔内探头
	2
	把

	6
	智能血管跟踪软件
	2
	套

	7
	穿刺针增强技术软件
	2
	套

	8
	血管内中膜自动测量
	2
	套

	9
	剪切波弹性成像技术
	2
	套

	10
	高清超声工作站（软件接入科室现有PACS系统及高配置电脑）
	2
	套

	11
	DDH婴儿髋关节发育不良辅助筛查系统
	2
	套

	12
	超声专用床椅
	2
	套



	★



[bookmark: _GoBack]注：带“★”条款和带“▲”条款项为不可修改的条款。如认为其中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。


四、商务要求
	序号
	商务要求具体内容

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	★免费保修期
	1.货物免费保修期5年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2.保修期内，中标人需全部免费提供原装零配件及维修，特殊情况下可提供备用机；
3.保修期内，每年免费对设备进行维护，一年四次（每季度一次）；
4.保修期内，接到采购人的报修通知，应在4小时内响应，24小时内维修到位（不可抗力情况除外）。不需要更换配件的情况下24小时内修复；需要更换配件的情况下，单次故障停机修复时间不得超过2天，每超1天，顺延保修期1天。在国内没有配件需从国外发货的情况下，单次故障停机修复时间不得超过7天（需提供海关报关单等证明材料），每超1天，顺延保修期1天。保修期结束前1个月内，中标人联合厂家工程师或授权维修企业工程师对所供应设备进行一次全面巡检保养，并提供质保期内所有巡检维护保养报告；
5.保修期内，中标人应确保设备年开机率在 98%（含）以上，若达不到此开机率，将作以下处理：年开机率在 90%（含）-98%（不含） 之间，需延长壹年维保期；年开机率在85%（含）-90%（不含）之间，需延长贰年维保期；年开机率低于85% ，中标人必须无条件更换新设备，并重新计算新设备的维保期，并赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失。【注：年开机率=（年工作日天数-停机天数）/年工作日天数】
6.中标后签订合同前提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式；
7.场地迁移，需要移机时，中标人需提供免费迁移服务并提供技术支持，确保机器的正常使用。

	2
	★安装调试
	免费负责安装、调试、免费提供技术咨询、软件升级。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	★维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。
2.保修期外，中标人应提供免费维修服务及保证原装配件的及时供应，采购人仅负责零配件购置费；
3.免费提供技术咨询、软件终身免费升级，不能设置使用期限。软件升级后需对人员培训，以保证买方工作人员掌握设备各种使用操作。

	（三）其他商务要求

	1
	★交货要求
	1.中标人在签订合同之日并接采购人通知后 30 天内交货，交货地点为：采购人指定地点。
2.供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
3.本次采购的设备和材料必须是全新的，设备到达采购人安装现场时外包装应完好无损，生产日期在采购人收到货物日期前6个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。包装方式按照原厂出厂原标准，所投产品主机为整机原厂生产产品。
4.采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,中标人应在 7 日历日内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。
5.中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后 7 天内开始安装调试,并安装调试完毕。

	2
	★付款期限和方式
	1.货到安装、调试验收合格正常使用且财政资金下达后，中标人提供采购人与设备原厂、中国总代或区域总代签订的保修合同或原厂、中国总代或区域总代的保修承诺函后，中标人应按深圳市福田区财政局的财税要求出具本合同全额价款的正规发票，原则上由采购人在收到合格足额发票后10个工作日内向中标人支付合同价款的80%；若财政当次下达资金未达合同价款的80%，则以当次实际下达资金为准，直至付款至合同价款的80%。货款余额在项目结算并下达尾款资金后支付。付款方式和时间最终以财政下达为准。若后期使用专项债券支付，以专项债券具体支付要求为准。
2.因采购人使用的是财政资金，采购人的付款时间为向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内采购人提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。若因为财政审批的原因造成采购人延期付款的，采购人不承担违约责任，中标人应当继续履行约定的义务。如果后续年度经人大审议通过的部门预算中，该采购项目预算金额较提前采购计划金额发生变化的，双方可根据相关规定签订补充协议或终止协议执行。

	3
	★验收条件
	1.原装产品，货到安装，现场验收。中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
2.设备安装完成并正常运行且按照配置清单提供所有软硬件后，中标人应及时书面提请验收。验收标准按照国家规定标准执行，并由第三方质量检测部门出具国家认可的性能检测报告及计量检测报告（检测费用由中标人负责支付）。由使用科室、设备科、中标人等代表在场进行验收。
3.产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与购销合同不符等情况，中标人应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由中标人同时提供产品质保文件。
4.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
（2）货物符合谈判文件技术规格书的要求，性能满足要求。
（3）货物具备产品合格证。
（4）提供维修手册、中文操作手册。
5.若采购人对中标产品质量有争议，将由中标人委托第三方质量检测部门按照谈判文件和中标人投标文件进行验收确认,并由中标人负责该检测具体事宜。出具检测验收报告合格，采购人将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购人将取消采购合同，由中标人承担所有后果。
6.免费提供软件升级服务,并免费开放设备接口，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作(包括接口费与二次开发费)，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。
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	★违约责任
	如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，采购人将有权终止合同并通过法律程序对中标人进行索赔。

	5
	★争议解决方法
	违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿。违约造成交货期延误责任分担：采购人违约，交货期相应顺延；中标人违约，交货期不得顺延。如果发生与本合同的解释或执行中的有关争议，双方首先应通过友好协商解决，否则任何一方可将该争议提交仲裁。仲裁事项应提交深圳仲裁委员会进行裁决。
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	★运输、安装条件
	1.中标人须在签订合同之日起2天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
2.中标人应确保运抵采购人处货物的完好性，包装费用由中标人承担。中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。
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	★培训
	1.中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
2.现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
3.集中培训：根据设备技术要求，可向投标人提供使用和维修技术人员培训。
4.计算机辅助培训：具有针对该机型的多媒体互动操作教学软件，方便学习掌握基本操作和各项高级功能
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	★知识产权
	1.中标人提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等；
2.标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。中标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等；
3.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
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	★其他
	1.中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
2.本项目中如有涉及水、电、气设备安装及调试、室外高空作业等项目的中标人承诺使用具有国家认可资质的操作人员（资质证书仍在有效期内）实施，否则由此造成的后果由中标人负责。
3.如所投产品受行业主管部门规定强制认证或检测或许可的（如3C认证或检测报告或工信部进网许可证等），中标人在签订合同前向采购单位提供相关认证证书或检测报告。
4.本项目所要求的硬件、软件，中标人要配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。
5、中标人免费负责对接医院相关系统。
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	★项目（产品）要求
	1.投标人需承诺，在采购结果执行期限内，纳入采购人范围的公立医院（单位）有权按照成交价格向供应商采购任意数量的增购配件，供应商不得以任何理由拒绝供应或拖延供货，否则将视为违约，供应商须承担相应违约责任。（需提供承诺函，格式自拟）
2.投标人产品具备相关主管部门要求的认证资料：若所投产品为第一类医疗器械的，提供医疗行业主管部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》（有效期内）扫描件；若所投产品为第二、三类医疗器械的，提供医疗行业主管部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件。
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	★报价要求
	1.本项目投标报价采用包干制，投标总价须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。由投标人根据采购需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。
2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
4.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
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